医疗设备风险评估表

此风险评估表根据美国Vermont大学提供的评估方法来对临床医疗设备进行风险评估。并根据风险评估得分来确定设备的检测、保养周期。

| 医院名称 | {{hospitalName}} |  |  | 评估日期 | {{assessmentDate}} |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | {{name}} |  |  | 评估人员 | {{assessmentBy}} |  |  |
| 评分标准——每个分类选择一个分数 |  |  |  | 权重 |  | 分数 |  |
| 临床功能 |  |  |  |  |  |  |  |
| 不接触患者 |  |  |  | 1 |  | {{clinicalFunctionScore}} |  |
| 设备可能直接接触患者但不起关键作用 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 设备用于患者疾病诊断或直接监护 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 设备用于直接为患者提供治疗 |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 设备用于生命支持 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 有形风险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备故障不会造成风险 |  |  |  | 1 |  | {{tangibleRiskScore}} |  |
| 设备故障会导致低风险 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 设备故障会导致治疗失误、诊断或对患者的状态监护失败 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 设备故障会导致患者或使用者的严重损伤乃至死亡 |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 问题避免概率 |  |  |  |  |  |  |  |
| 维护或检查不会影响设备的可靠性 |  |  |  | 1 |  | {{problemAvoidanceRateScore}} |  |
| 常见设备故障类型是不可预计的或者不是非常容易预计的 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 常见设备的故障类型不易预计，但设备历史记录表明是技术指标测试中经常检测到的问题 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 常见设备故障类型可以预计并且可通过预防性维护避免 |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 具体的规则或制造商的要求决定了预防性维护或测试 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 事故历史 |  |  |  |  |  |  |  |
| 没有显著的事故历史 |  |  |  | 1 |  | {{accidentHistoryScore}} |  |
| 存在显著的事故历史 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 制造商/管理部门的特殊要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 没有要求 |  |  |  | 1 |  | {{specialRequirementScore}} |  |
| 有独立于数值评级制度的测试要求 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | {{sumRiskScore}} |  |
| 总分≥13分： 临床设备管理员每天检查设备状态并记录，每季度保养1次，每半年检测1次 总分9~12分： 临床设备管理员每周检查设备状态并记录，每半年保养1次，每年检测1 次 总分<8分： 临床设备管理员每月检查设备状态并记录，每年保养1次，每2年检测1次 |  |  |  | 保养周期 |  | 检测周期 |  |
|  |  |  |  | {{maintenancePeriod}} |  | {{detectionCycle}} |  |